Szczecin dnia 13.10.2008 r.
EM/MK/PN/SEK/11/2008
INORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: „DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 08.10.2008 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa Sprzętu laboratoryjnego”, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Zadanie nr 1 – komora laminarna. Prosimy o sprecyzowanie jakiej klasy czystości ma być wymagana komora? W pkt. 3 „Rozwiązań techniczno – materiałowych komory laminarnej” Zamawiający pisze, że komora ma służyć wyłącznie do ochrony produktu”. Oznacza to, że komora wymagana winna być I klasy bezpieczeństwa

Tutaj informujemy, że komory I klasy bezpieczeństwa, ze względu na rozwiązanie przepływu powietrza wewnątrz urządzenia, jak również formę jego zasysania do wnętrza komory, posiadają blaty lite, nie dzielone panelowo, bez perforacji, jak również bez wanienek pod blatem (pkt. 6 i 10 Rozwiązań techniczno – materiałowych komory). Blat stanowi jednolity płat stali, na trwałe umieszczony w konstrukcji komory. Nie unosi się jego części i nie demontuje.

Natomiast wymóg blatu „perforowanego na całej powierzchni” (pkt. 6 Rozwiązań techn. mat.) i „wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem …” (pkt. 10 Rozwiązań tech. – mat.) wskazuje na klasyczne wykonanie stosowane w komorach laminarnych II klasy bezpieczeństwa

W związku powyższym Zamawiający winien zmienić klasę bezpieczeństwa wymaganej komory, lub zrezygnować z blatu perforowanego i wanienki pod blatem. Prosimy o sprecyzowanie
Odpowiedź nr 1


Zamawiający informuje, iż treść pkt. 3 Rozwiązań techniczno - materiałowych komory laminarnej na podstawie pkt. 7.2. rozdziału III SIWZ ulega zmianie na następującą: „wyłącznie do ochrony produktu i do ochrony pracownika”

Pytanie nr 2

Czy zawór gazowy może być umieszczony w ścianie bocznej komory (laminarnej) ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w przytoczonym wyżej zakresie. Zawór gazowy ma być umieszczony na ścianie tylnej komory. Ponadto Zamawiający informuje, iż zapis: „zawór gazu umieszczony po prawej stronie tylnej ściany” z pkt.7 rozwiązań techniczno – materiałowych komory laminarnej ulega zmianie na następujący: „zawór gazu umieszczony na tylnej ścianie komory”

Pytanie nr 3

Czy gniazdo elektryczne może być umieszczone na tylnej ścianie komory (laminarnej) ?
Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w SIWZ. Gniazdo elektryczne zgodnie z pkt. 9 rozwiązań techniczno – materiałowych ma być umieszczone obok zaworów gazowych, czyli na tylnej ścianie komory, w takiej odległości od zaworów gazowych by gwarantowało to bezpieczną pracę urządzenia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania. Osoba przeznaczona do kontaktu: P. Marek Kowalski – tel. 091 489 88 13.                                                                                                         

Z poważaniem

